一、数量：   1台（套）

二、售后服务：整机原厂保修≥1年

三、技术要求：

1、整体要求

▲1.1机型为各公司获NMPA认证高端3.0T磁共振机型，需满足磁共振科研与临床使用需求。例如：西门子公司须提供BioMatrix平台的机型；GE公司须提供AIR平台的机型；飞利浦必须提供4DMultiTransmit双源技术的dStream平台机型；联影公司须提供uAIFI平台的机型；东软公司须提供Unicorn平台。

2 磁体系统

2.1 磁体类型 超导磁体

2.2 磁场强度 3.0T

2.3 主动屏蔽

2.4 抗外界电磁干扰屏蔽技术

2.5 匀场方式 主动+被动

2.6 磁场稳定度 <0.1ppm/h

2.7 三维动态匀场

2.8 磁体长度(不含外壳) ≥170cm

2.9 磁体最小孔径 ≥65cm

2.10 磁场均匀度，典型值，提供白皮书证明

2.10.1 10cmDSV ≤0.003ppm

2.10.2 20cmDSV ≤0.03ppm

2.10.3 30cmDSV ≤0.08ppm

2.11 零液氦消耗技术

2.12 磁体重量(含液氦) ≥5吨

3 梯度系统

*3.1 单轴梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值，非峰值） ≥60mT/m

3.2 单轴梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值，非峰值） ≥200T/m/s

3.3 最大有效梯度场强，提供白皮书证明 ≥100mT/m

3.4 最大有效梯度切换率，提供白皮书证明 ≥340T/m/s

3.5 梯度系统冷却方式 水冷

3.6 梯度控制技术 全数字实时发射接收

4 射频系统

*4.1 多源射频并行发射平台，提供MultiDrive、4DMultiTransmit，uTx，TrueShape等类似技术，可实现多组射频并行激发，多维选择性脉冲成像，发射源个数 ≥2个

4.2 射频类型 全数字实时控制系统

*4.3 射频发射功率 ≥36kW

4.4 系统最大通道数 ≥64通道或无限通道技术，提供白皮书证明

4.5 各通道接收带宽 ≥1MHz

4.6 射频线圈扫描自动调谐技术

5 射频接收线圈系统

5.1 提供头颈联合矩阵线圈 ≥20通道

5.2 提供全脊柱矩阵线圈 ≥32通道

5.3 提供体部组合式矩阵线圈 ≥64通道

5.4 提供头颈脊柱组合式线圈 ≥52通道

5.5 提供乳腺专用线圈 ≥10通道

5.6 提供大号关节通用柔软线圈或毯式线圈或AIR线圈（支持肩、膝、髋关节扫描） ≥12通道

5.7 提供小号关节通用柔软线圈或毯式线圈或AIR线圈（支持肩、膝、髋关节扫描） ≥12通道

5.8 提供手腕专用硬质线圈（不可用通用柔性/毯式线圈/AIR线圈代替） ≥12通道

5.9 提供足踝专用线圈（不可用通用柔性/毯式线圈/AIR线圈代替） ≥16通道

6 一体化智能扫描技术

6.1 具备头部智能扫描技术

6.2 具备颈椎智能扫描技术，可实现椎体自动标记

6.3 具备胸椎智能扫描技术，可实现椎体自动标记

6.4 具备腰椎智能扫描技术，可实现椎体自动标记

6.5 具备肩关节智能扫描技术

6.6 具备膝关节智能扫描技术

6.7 具备髋关节智能扫描技术

*6.8 具备心脏智能扫描技术

*6.9 具备腹部智能扫描技术

7 静音降噪平台

7.1 具备梯度系统硬件静音技术

7.2 静音平台适用范围

7.2.1 静音平台可用于T1对比

7.2.2 静音平台可用于T2对比

7.2.3 静音平台可用于Darkfluid

7.2.4 静音平台可用于SWI对比

7.2.5 静音平台可用于TSE序列

7.2.6 静音平台可用于SE序列

7.2.7 静音平台可用于GRE序列

7.2.8 静音平台可用于DWI序列

8 主控计算机系统

8.1 主频大小 ≥3.5GHz

8.2 内存大小 ≥64GB

8.3 计算机显示器 ≥24英寸

8.4 显示器分辨率 ≥1920×1200

8.5 硬盘容量 ≥480GB

8.6 阵列处理器主频 ≥2.6GHz

8.7 阵列处理器内存 ≥48GB

8.8 阵列处理器硬盘 ≥480GB

8.9 具备DICOM3.0接口

9 系统后处理功能

9.1 具备3D后处理

9.2 具备实时MPR后处理

9.3 具备三维表面重建技术SSD后处理

9.4 具备实时MIP后处理

9.5 具备电影回放软件

9.6 具备图像评价软件

9.7 具备实时互动重建

9.8 具备ADC-map

9.9 具备T1，T2值计算

9.10 具备时间信号曲线

9.11 具备图像减影、叠加

10 操作台、扫描床及环境调节系统

10.1 垂直移动时扫描床最大承重 ≥250Kg

10.2 具备双侧床旁扫描控制系统

10.3 具备病人监视系统

10.4 具备照明、通风、通话、背景音乐

10.5 最低床位 ≤58cm

10.6 最大水平移动范围 ≥200cm

10.7 具备自动步进扫描床

10.8 具备供患者专用防磁耳机、呼叫按钮

10.9 具备特定吸收率SAR实时连续监控显示装置

10.10 具备紧急制动系统

10.11 具备隔室一键进退扫描床

10.12 具备无线蓝牙心电门控

10.13 具备无线蓝牙呼吸门控

11 后处理接口

11.1 具备软件控制照相技术

11.2 具备DICOM3.0标准激光相机数字接口

11.3 具备完整DICOM3.0接口及与PACS网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能

12 扫描参数

*12.1 最小二维层厚 ≤0.1mm

12.2 最小三维层厚 ≤0.05mm

12.3 最大扫描视野 ≥50cm

12.4 最小扫描视野 ≤0.5cm

12.5 TSE最大回波链长度 ≥512

12.6 EPI最大因子 ≥255

12.7 最大采集矩阵 ≥1024×1024

12.8 扩散加权B值 ≥10000

13 成像序列和技术

13.1 自旋回波（SE）序列

13.1.1 具备2D/3DTSE

13.1.2 具备TSE回波分享技术

13.1.3 具备三维TSE序列

13.1.4 具备单次激发SE

13.1.5 具备脂肪抑制序列

13.1.6 具备频率脂肪抑制

13.1.7 具备水抑制序列

13.2 反转恢复（IR）序列

13.2.1 具备快速IR(脂肪、水抑制）

13.2.2 具备快速自由水抑制（T1、T2FLAIR）

13.2.3 具备STIR短T1压脂序列

13.2.4 具备单次激发快速IR

13.2.5 具备常规反转恢复序列

13.2.6 具备真实影像反转恢复（灰白质强对比）

13.2.7 具备脂肪/水激发技术

13.2.8 具备翻转恢复脂肪抑制序列

13.3 梯度回波(GRE)序列

13.3.1 具备2D/3D稳态进动梯度回波

13.3.2 具备in-phase和out-phase成像

13.3.3 具备多回波聚合序列

13.3.4 具备亚秒T1扫描序列（2D/3D）

13.3.5 具备亚秒T2扫描序列（2D/3D）

13.3.6 具备单次多平面梯度回波序列

13.3.7 具备多回波梯度回波序列

13.3.8 具备除剩余磁化梯度回波

13.3.9 具备利用剩余磁化梯度回波

13.3.10 具备重T2加权高对比序列

13.4 具备平面回波(EPI)序列

13.4.1 具备单次激发EPI

13.4.2 具备多次激发EPI

13.4.3 具备自旋回波EPI

13.4.4 具备梯度回波EPI

13.4.5 具备反转EPI

14 体部成像

14.1 具备肝脏T1加权3D高分辨动态成像

14.2 具备多期动态扫描层面精准对位技术

14.3 具备全身扩散成像软件包

14.4 具备同相位/去相位水脂分离技术

14.5 具备MR结肠造影技术（亮、暗腔）

14.6 具备MR胰胆管造影技术(2D/3D)

14.7 具备单次激发2D/3D水成像

14.8 具备呼吸导航技术

14.9 具备相位导航技术

14.10 具备自由呼吸3D水成像

14.11 具备动态肾脏灌注成像技术

14.12 具备MR尿路造影技术（2D/3D）

14.13 具备MR脊髓造影技术（2D/3D）

14.14 具备全身多器官脂肪定量成像

15 神经系统成像

15.1 具备扩散成像

15.2 具备实时扩散技术

15.3 具备各向同性采集

15.4 具备各向异性采集

15.5 具备ADC值测量

15.6 具备ADC-map彩图

15.7 具备体部脏器扩散

15.8 具备可选优化B值

15.9 扩散最大方向数 ≥256

15.10 具备白质纤维束追踪成像

15.11 具备多次激发分段读出扩散成像，提供MUSE、Resolve、Multishot DWI、IRIS等类似技术

15.2 高级扩散成像模型

15.2.1 具备扩散张量成像(DTl)

15.2.2 具备沿血管周围间隙扩散张量成像（DTI-ALPS）

15.2.3 具备体素内不相干运动成像(IVlM)

15.2.4 具备拉伸指数模型(SEM)

15.2.5 具备扩散峰度成像(DKl)

15.2.6 具备分数阶微分模型(FROC)

15.2.7 具备连续时间随机游走扩散模型(CTRW)

15.2.8 具备变化扩散系数模型(VDC)

15.2.9 具备白质双室模型(DKI-WMTI)

15.2.10 具备高角度分辨成像(HARDI)

15.2.11 具备神经突方向离散与密度成像(NODDI)

15.2.12 具备限制谱成像(RSI)

15.2.13 具备扩散谱成像（DSI）

15.2.14 具备多维度高级扩散技术(MDD)

15.3 灌注成像

15.4 具备2D-EPI灌注成像

15.5 具备多层灌注成像

15.6 具备rCBV分析

15.7 具备TTP分析

15.8 具备MTT分析

15.9 具备时间信号曲线

15.10 具备彩色后处理功能

15.11 具备3D ASL不打药全脑灌注成像

15.12 具备4D ASL 或类似技术

16 磁敏感成像

16.1可兼容并行采集

16.2 具备SWI实时磁矩图成像技术

16.3 具备SWI实时相位图成像技术

16.4 具备SWI原始图像成像技术

16.5 具备mMIP图像成像技术

16.6 磁敏感成像可用于体部

17 心血管成像

17.1 具备2D/3D时飞法(TOF)血管成像

17.2 具备相位对比(PC)血管成像

17.3 具备门控法TOF/PC血管成像

17.4 具备3D增强对比CE—MRA技术

17.5 具备门静脉成像技术

17.6 具备实时成像技术

17.7 具备超快速血管造影成像技术

17.8 具备磁化转移（MTC）技术

17.9 具备造影剂实时跟踪触发技术

17.10 具备导航技术

17.11 具备下肢血管造影分段跟踪成像技术

17.12 具备自动移床MRA

17.13 具备电影回放

17.14 具备最大强度投影

17.15 具备多层面重建

17.16 具备曲面重建

17.17 具备常规心脏形态学成像

17.18 具备快速梯度回波/快速心脏采集

17.19 具备黑血技术

17.20 具备亮血技术

17.21 具备前瞻/回顾心电触发

17.22 具备二维/三维多相位成像

17.23 具备快速心脏电影

17.24 具备首过法灌注成像

17.25 具备自动心肌活性成像

17.26 具备放射采集技术

17.27 具备心脏参数定量，提供T1、T2、T2*

17.28 具备非造影剂冠脉成像

18 波谱成像

18.1 具备自动匀场方式

18.2 具备手动匀场方式

18.3 具备自动水抑制技术

18.4 具备自动频谱分析

18.5 具备实时频谱分析及实时显示

18.6 具备高级频谱分析后处理软件

18.7 具备用户可编辑后处理程序

18.8 具备2D和3D频谱成像

18.9 具备单体素和多体素频谱成像

18.10 具备PRESS技术

18.11 具备STEAM技术

18.12 具备代谢产物浓度分布彩图

18.13 具备代谢产物比例地图

18.14 具备外周容积脂肪抑制技术

18.15 具备半自动匀场方式

18.16 具备快速频谱成像技术

18.17 具备三维脑频谱成像

18.18 具备化学位移成像(2D/3DCSI)

18.19 具备前列腺频谱

18.20 具备乳腺频谱

18.21 具备化学交换饱和转移（CEST）成像技术及后处理

19 骨关节成像

19.1 具备3D各向同性容积成像序列

19.2 具备高分辨率颈髓成像

19.3 具备高分辨率内耳三维成像

19.4 具备全脊柱成像

19.5 具备图像无缝拼接软件包

19.6 具备关节软骨成像

19.7 具备关节T1、T2定量技术

19.8 具备椎间盘T1、T2定量技术

20 并行采集技术

20.1 基于图像算法

20.2 基于k-空间算法

20.3 基于两个相位编码方向同时加速算法

20.4 具备并行采集自动校准技术

21 压缩感知加速技术

21.1 压缩感知技术可用于头部

21.2 压缩感知技术可用于颈部

21.3 压缩感知技术可用于胸部

21.4 压缩感知技术可用于腹部

21.5 压缩感知技术可用于心脏

21.6 压缩感知技术可用于盆腔

21.7 压缩感知技术可用于MRCP

21.8 压缩感知技术可用于TOF血管

21.9 压缩感知技术可用于3D序列

22 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术，提供Air Recon DL、DeepResolve、SmartSpeed、ACS等类似技术

*22.1 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以用于神经系统成像

*22.2 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以用于肌骨系统成像

*22.3 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以用于体部系统成像

*22.4 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以用于心脏系统成像

*22.5 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以用于3D序列

23 伪影校正技术

23.1 具备流体补偿

23.2 具备呼吸补偿

23.3 具备头部伪影矫正

23.4 具备去金属伪影技术

23.5 具备消除磁敏感伪影

23.6 具备卷积伪影去除

23.7 具备前瞻性运动伪影校正

23.8 具备回顾性运动伪影校正

24 原厂高级影像后处理工作站（三套）

24.1 具备MIP,MPR,SSD等

24.2 具备DICOM图像转换成JPG格式

24.3 具备图像分析系统（测量、反转、滤波）

24.4 具备工作站控制照相

24.5 具备图像管理

24.6 具备联网图像传输

24.7 具备Dicom3.0软硬接口并负责连接

24.8 具备神经灌注分析后处理

24.9 具备单体素波谱分析后处理

24.10 具备多体素波谱分析后处理

24.11 具备高级扩散成像分析处理

24.12 具备脑白质纤维束后处理

24.13 具备肿瘤组织渗透性分析，提供K-trans、Ve、Kep（DCE/Tissue 4D 后处理）

24.14 具备心室功能分析

24.15 具备心脏流量分析

24.16 具备脑脊液流量分析

24.17 具备血管壁成像分析处理功能，可自动提取中心线，自动测量管壁内外径，可实现斑块性质分析

24.18 具备4D-Flow后处理

24.19 具备颅脑、腹部器官自动识别分割处理

25 其他附属设备

25.1 提供医学影像AI组学分析处理及科研系统

25.1.1 AI全自动标注，提供基于人工智能的自动分割模型，自动分割模型＞150种，包括CT、MRI、DR图像；并支持进行批量自动分割

25.1.2影像组学分析，提取特征值≥2264种；可调用≥15种滤波器进行特征提取；可提取≥7大类组学特征；提供组学特征选择方法≥10种；提供组学特征降维方法 ≥17种；提供≥14种机器学习模型；支持生存分析模型构建

25.2腹部磁共振影像处理软件

25.2.1具备医疗器械注册证，提供注册证复印件

25.2.2癌灶手动PI-RADS评分	支持用户手动修改癌灶T2W序列与DWI序列的PI-RADS自动评分，并根据PI-RADSV2.1指南规则自动更新PI-RADS总分。

25.2.3自动生成结构化报告	自动生成结构化图文报告，报告内容包括患者信息、临床信息、影像所见和诊断意见；支持手动编辑结构化报告内容；支持归档报告；支持打印报告

25.3 提供水冷机1套

25.3.1 制冷量≥80KW；水泵数量：

25.3.2；为了便于安装维修，水泵水箱需外置；

25.4 提供精密空调1套

25.4.1 制冷量≥36KW；风量≥11000m³/h；加热功率：≥15KW

25.5 MR无磁高压注射器（包含智能增强信息化管理平台） 1套

25.5.1整机无磁，无需电池直接式供电

25.5.2具备智能增强信息化管理平台，可对接RIS及PACS系统，自动上传注射报告及增强数据管理看板

25.6 提供铁磁探测系统1套

25.6.1 具有实时探测含铁磁质的金属物体、铁磁质的非金属物体、植入人体内的铁磁质物体功能，具有铁磁定位功能， 根据铁磁性强度具备分级报警功能，具备双模探测功能，关门状态时具有探测休眠功能.

25.6.2可通过手机ios系统设置和遥控报警阈值、灵敏度、灯光亮度、 语音报警音量等参数

25.7 提供颞颌关节专用线圈（不可用通用柔性/毯式线圈/AIR线圈代替）

25.7.1   18通道颞合关节线圈

25.7.2   超柔可塑形结构，可进行多个维度的同时变形。

25.7.3   FOV:FH160mm AP160mm

25.7.4   重量：≤120g

25.8 提供甲状腺/颈动脉专用线圈（不可用通用柔性/毯式线圈/AIR线圈代替）

25.8.1  18通道甲状腺线圈

25.8.2  超柔可塑形结构，可进行多个维度的同时变形，具备形态约束器

25.8.3  FOV： FH≥320  LR≥300mm

25.8.4  重量≤600g

25.9影像会诊中心

25.9.1 86寸医用大尺寸会诊显示终端	1台

25.9.2 智能化阅片室移动控制终端及软件	1台

25.9.3 27英寸4M医用显示器（含工作站电脑）	10台

25.9.4 QA质控系统	10套

25.9.5 一体化电动升降工位	22套

25.9.6 医学影像调阅智能工作站	4台

25.9.7 智能晨会系统	1套

25.9.8 移动电子讲台	1套

25.9.9 胶片直投系统	1套

25.9.10 无线投屏交互系统	1套

25.9.11 音响系统	1套

25.9.12 多模态影像处理平台	1套

25.9.13 包含智能化影像中心整体设计、改造及实施（314.58㎡）

备注：“▲”为必备项目。附属设备：①医学影像AI组学分析处理及科研系统；②腹部磁共振影像处理软件；③水冷机1套；④精密空调⑤MR无磁高压注射器1台；⑥铁磁探测系统1套；⑦颞颌关节专用线圈；⑧甲状腺/颈动脉专用线圈；⑨影像会诊中心必须提供。

- 四、商务要求

- 1.供货要求

1.1投标（响应）人必须严格按照国家标准及产品的技术规格供货。

1.2投标（响应）人必须向采购人提供货物出厂检验合格证。投标（响应）人必须保证所供货物与合同规定的质量、规格和性能相一致。投标（响应）人保证合同货物是原厂全新、未曾使用过的。

1.3在任何时候，投标（响应）人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。投标（响应）人货物不符质量要求，致使不能实现采购目的，采购人可拒收货物或解除合同。采购人拒收货物或者解除合同时，标的物毁损、丢失的风险由投标（响应）人承担。

- 2.验收要求

2.1投标（响应）人安装调试完毕后，招标（采购）人组织人员对采购物品进行验收测试，将验收测试情况记录在《医学装备安装验收单》中。如果招标（采购）人发现采购物品存在缺陷，双方应当视问题的严重性给出合适的处理措施：

(1)如果采购物品存在严重的缺陷，招标（采购）人有权解除合同并将设备退回给投标（响应）人，投标（响应）人赔偿由此给招标（采购）人造成的损失。如招标（采购）人同意继续履行合同的，投标（响应）人除应当在招标（采购）人要求的期限内更换设备并报送招标（采购）人进行第二次验收外，还需要赔偿由此给招标（采购）人造成的损失。

(2)如果采购物品存在轻微的缺陷，则投标（响应）人除应当在招标（采购）人要求的期限内更换设备并报送招标（采购）人进行第二次验收外，还需要赔偿由此给招标（采购）人造成的损失。

2.2当所有的采购物品都通过招标（采购）人的验收后，双方责任人签字认可，采购物品正式交付给招标（采购）人。在货物正式交付招标（采购）人前，毁损、灭失的风险由投标（响应）人承担。

- 3.安装、调试

3.1投标（响应）人派遣技术人员按合同约定的日程完成“采购物品”的安装和调试工作，并对招标（采购）人人员进行技术指导，保证使“采购物品”达到预定的性能指标。

3.2在安装调试过程中，招标（采购）人应提供各种配合条件和所需称职的技术人员和辅助人员，在投标（响应）人技术人员的指导下配合投标（响应）人进行安装、调试和其他辅助工作。

- 4.培训计划

投标（响应）人应就所提供设备的使用、维护对采购人进行专门技术培训，提供良好的技术培训条件，使招标（采购）人技术人员完全掌握所有设备的使用方法、技术性能、日常配置、调试及日常维护，掌握一定的故障判断方法，投标（响应）人需提供详细的培训计划并经招标（采购）人同意后实施。

- 5.售后服务

如果采购物品在保修期内出现质量问题，投标（响应）人收到招标（采购）人维护要求后，在24小时内作出响应；遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，投标（响应）人应在24小时内到达招标（采购）人现场。投标（响应）人未按上述约定履行保修义务的,招标（采购）人有权单方另行委托第三方进行维护或维修,所产生的费用由投标（响应）人承担,同时招标（采购）人有权追究投标（响应）人的违约及赔偿责任。

- 6.其他要求

投标（响应）人应对由于设备设计、工艺或材料的缺陷而引发的故障负责。在此期间，投标（响应）人提供对供货产品的免费维修或更换等服务，由此产生的费用包括在合同总价中，招标（采购）人将不须支付任何费用。

投标（响应）人应提供备品备件清单，如设备涉及软件升级或开发，投标（响应）人应提供技术支持服务。